附件一：  采购需求

自动体外除颤（AED）采购报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量（台） | 拟推荐品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤仪（AED） （含立柜式机箱） | 10 | 迈瑞、普美康、瑞新康达 |  |  |  |
| 2 | 模拟AED（训练机） | 1 |  |  |  |  |

| - 一、技术参数 |  | - 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1.投标产品具备合法有效的医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，证件在有效期内；投标产品品牌与注册证注册人完全一致，为原厂原装设备，严禁OEM贴牌、委托代工产品。 |  |
|  | 2.产品医疗器械注册证上市时间满1年及以上，市场成熟稳定，无批量质量安全事故记录。质量保障：为保障设备质量稳定，所提供产品生产商近三年内没有因企业质量管理体系存在严重缺陷被药品质量管理部门责令暂停生产的记录(需提供承诺函)。 |  |
|  | 3.设备主机铭牌标注设计使用寿命≥10年，适配校园长期公共场景常态化值守使用。 |  |
|  | 4.每台自动体外除颤仪（AED）需要配一台立式外置箱，材质应耐压耐腐蚀，打开机箱时具备报警提示声功能。 |  |
|  | 5.主机质保5年；质保时间从验收合格之后开始计算。主机出厂日期须在合同签订时间前6个月内。 |  |
|  | 6.存储容量：可存储录音时间≥60min。 |  |
|  | 7.需要配备1 台同品牌 AED 训练机。 |  |
| 2.物理性能 | 1.防尘防水级别：具有防尘防水设计, 级别应≥IP55。 |  |
|  | 2.具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.5m 跌落冲击。 |  |
|  | 3.语音提示：标配中英文，指导操作流程与心肺复苏。 |  |
| 3.除颤性能 | 1. 除颤脉冲形式：采用双相波除颤技术，全程设备自动分析、点击除颤按键自动放电，零基础师生可一键操作，适配校园非专业急救人员使用。 |  |
|  | 2. 除颤能量：成人最大能量≥200J，儿童模式自动下调能量。 |  |
|  | 3. 分析充电时间：开始分析至 最大能量 放电准备就绪时间≤16s。 |  |
|  | 4.首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击维持最大能量。 |  |
|  | 5. 设备具备自检功能。 |  |
| 4.电池与电极片 | 1. 标配一次性长效锂电池，免日常充电维护，适配校园无人值守点位。 |  |
|  | 2. 单块电池除颤次数：可支持≥200 次 最大能量 除颤放电。 |  |
|  | 3.按压质量反馈功能：设备主机配套电极片可选配心肺复苏按压反馈功能，无助借助其他外接装置。（提供电极片实物图或者产品说明书证明） |  |
|  | 4.质保期内，AED一经使用，需免费更换原厂同品牌全新电极片。 |  |
| 5显示屏 | 1.设备具有彩色液晶显示屏，显示 ECG 波形。 |  |
| 6数据传输与存储 | 1.设备内部存储可存储自检报告≥1000 份。 |  |

注：所有条款为实质性条款，供应商须在技术参数响应表中全部响应，负偏离视为无效投标。评审时不再核对相关证明材料评审，成交后须按采购人要求提供；无法按照要求提供的，产生的一切后果自负，直至被取消成交资格。

二、其他要求

1.AED 机箱需要的电源插座及网络设施由成交供应商负责安装到位。

2.质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的费用包含在本项目报价之内。质保期内如需更换零配件，必须为原厂同品牌全新包装。在质保期内，投标人须提供设备免费维护及现场巡检（质保期内每半年巡检至少一次）服务，并提供巡检报告。质保期后，投标人负责设备的终身维修保养（含设备系统及软件的终身免费重装和升级）。

3.培训服务：设备完成现场安装、调试并正常投入使用后，供应商须分批次、分层级开展专项实操培训。培训覆盖对象：校医院全体医护人员、全体体育教师、全体辅导员、后勤安保人员、宿舍管理员、物业值班人员及学生会应急骨干。本次培训为全包式免费培训，师资费用、教材费用、场地费用、参训人员餐费等全部培训相关费用均包含在投标总价中，采购人无需另行支付任何费用。培训内容：包含心肺复苏（CPR）实操训练、AED设备规范操作、设备标准操作规程、现场急救处置流程、设备日常维护保养、常见故障排查及突发事故应急处置措施；需确保参训人员全面掌握设备结构原理、运行机制及规范使用要点，具备独立实操与基础管护能力。（每年课程安排不低于4学时，该培训不属于验收内容，为供应商承诺服务，按采购人指定的时间提供免费服务。）

4.售后服务：质保期内设备发生故障或异常时2小时内做出响应，24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由供应商自行承担。